## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Szacowania - Formularz Cenowy
Składając w imieniu ................................................................................................................................................................................................
/ nazwa i adres Wykonawcy /
oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać)
Zestaw do mini histeroskopii i resektoskopii bipolarnej śr.14,9FR
1 | Optyka histero-resektoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.2,9mm, kąt patrzenia 12 stopni, pole widzenia 80 stopni, dł. 300mm | szt | 1 |  |  | 8%
2 | Optyka histero-resektoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.2,9mm, kąt patrzenia 30 stopni, pole widzenia 80 stopni, dł. 300mm | szt | 5 |  |  | 8%
3 | Osłonka do optyki ednoskopowej, plastikowa , autoklawowalna, dedykowana do oferowanej optyki histeroskopowej | szt | 10 |  |  | 8%
4 | Światłowód medyczny w nieprzezroczystej osłonie Oba końce światłowodu mają specjalne wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniom podczas pracy. Optymalny w technice LED o wysokiej mocy świecenia dł.3 m, śr. 3,5 mm. Światłowód wyposażony w adaptery po obu końcach współpracujące z urządzeniami i optykami z zestawu oraz posiadanymi przez Szpital | szt | 5 |  |  | 8%
5 | Płaszcz zewnętrzny histeroskopu, owalny, rozm.14,9 FR, dł. robocza trzonu 194mm. Wyposażony w dwa kraniki do przepływu medium oznakowanych strzałkami dopływ-odpływ, kraniki w pełni metalowe i rozbieralne. Płaszcz posiada kodowanie kolorystyczne w identycznym odcieniu dla całego systemu w celu łatwego łączenia i identyfikacji pozostałych elementów systemu. Płaszcz pozwalający na możliwość doposażenia w element roboczy i płaszcz wewnętrzny aby wykorzystać system do resektoskopii bipolarnej. Płaszcz zakończony skośną końcówką izolacyjną z materiału PEEK, posiada na obu bokach płaszcza zewnętrznego wzdłużną perforację. | szt | 5 |  |  | 8%
6 | Płaszcz wewnętrzny do histeroskopii kompatybilny z płaszczem owalnym zewnętrznym z poz.5. wyposażony w kanał roboczy z kranikiem metalowym w pełni rozbieralnym do narzędzi o śr.5FR. Mocowanie optyki w systemie obrotowym z płaszczem wewnętrznym histeroskopu. Płaszcz posiada kodowanie kolorystyczne w identycznym odcieniu dla całego systemu w celu łatwego łączenia i identyfikacji pozostałych elementów systemu | szt | 5 |  |  | 8%
7 | Element roboczy mini histero-resektoskopu śr.14,9FR, hybrydowy, pozwalający na prace w systemie mono lub bipolarnym, pasywny, rękojeść zamknięta wykonana z tytanu, system "click" łaczenia z kompletnym płaszczem resektoskopowym, montaż optyki w systemie zapadkowym, podłączenie przewodu HF od góry, element dedykowany do współpracy z optyką 2,9mm, kącie patrzenia 0, 12, 30 stopni oraz dł.300mm. | szt | 1 |  |  | 8%
8 | Płaszcz wewnętrzny do bipolarnej mini histero-resektoskopii śr.14,9FR, owalny, kompatybilny z elementem roboczym z pozycji nr.7, łączenie obu płaszczy w systemie "click", nieobrotowy. Płaszcz łączony w systemie "click" z płaszczem zewnętrznym z poz.5. Płaszcz posiada kodowanie kolorystyczne w identycznym odcieniu dla całego systemu w celu łatwego łączenia i identyfikacji pozostałych elementów systemu. | szt | 1 |  |  | 8%
9 | Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszczy z poz.5,7 i 8, jednorazowego użytku, pętlowa, montowana zatrzaskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 12 stopni, 5 szt./op. | op | 2 |  |  | 8%
10 | Przewód bipolarny do resektoskopii, kompatybilny z oferowanym system oraz współpracujący z diatermią posiadaną przez Zamawiającego, dł. min.3m. | szt | 1 |  |  | 8%
11 | System pozwalający na znieczulenie domaciczne do zabiegu histeroskopii i resektoskopii. System składający się z uchwytu wyposażonego w aktywator igły przez który można podać miejscowo znieczulenie. Marker na uchwycie pozwalający na wzrokową kontrolę czy igła jest w pozycji wysuniętej, czy bezpiecznej. Od strony dystalnej osłona igły zakończona plastikową kulką, dla jak najmniejszej traumatyzacji tkanek. Od strony dystalnej z uchwytu wyprowadzony wężyk (z zamknięciem) do którego można wpiąć preparat znieczulający pacjentkę, dł. 270mm, średnica 20G. System igły do podawania leku domacicznie, dedykowane przez producenta oferowanego zestawu i posiadająca pełną dokumentację rejestracyjną i kontroli jakości, potwierdzającą bezpieczne użycie do zabiegów mini-resektoskopii i mini-histeroskopii, 10 szt./op. | op | 2 |  |  | 8%
12 | Kosz perforowany do przechowywania i sterylizacji całego oferowanego systemy resektoskopii, stalowy, z odłączaną pokrywą, pokrywa z zamkiem mocującym oraz rączką do przenoszenia, dno kosza wyposażone w dedykowane uchywty silikonowe do bezpiecznego mocowania wszystkich oferowanych części resektoskopu w tym również optyki, światłowodu oraz narzędzi histeroskopowych, wym.480x245x80mm. | szt | 5 |  |  | 8%
13 | Nożyczki histeroskopowe, półsztywne, ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, wyposażone w system anty-złamaniowy w części proksymalnej, śr. 5 Charr, dł. 340 mm | szt | 6 |  |  | 8%
14 | Kleszczyki chwytno-biopsyjne, półsztywne, tępo zakończone, obie bransze ruchome, i ze złączem LUER-LOCK, dolna bransza wyposażona w 2 zęby chwytne w wewnętrznej części branszy, śr. 5 Charr, dł. 340 mm | szt | 6 |  |  | 8%
Zestaw do mini resektoskopii bipolarnej 22 FR
15 | Optyka histero-resektoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.2,9mm, kąt patrzenia 30 stopni, pole widzenia 80 stopni, dł. 300mm | szt | 1 |  |  | 8%
16 | Osłonka do optyki ednoskopowej, plastikowa , autoklawowalna, dedykowana do oferowanej optyki histeroskopowej | szt | 2 |  |  | 8%
17 | Światłowód medyczny w nieprzezroczystej osłonie Oba końce światłowodu mają specjalne wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniom podczas pracy. Optymalny w technice LED o wysokiej mocy świecenia dł.3 m, śr. 3,5 mm. Światłowód wyposażony w adaptery po obu końcach współpracujące z urządzeniami i optykami z zestawu oraz posiadanymi przez Szpital | szt | 1 |  |  | 8%
18 | Element roboczy resektoskopu śr.22FR, hybrydowy, pozwalający na prace w systemie mono lub bipolarnym, pasywny, rękojeść zamknięta na place i kciuk, system obrotowy i zapadkowy łączenia z kompletnym płaszczem resektoskopowym, montaż optyki w systemie zapadkowym, podłączenie przewodu HF od góry, element dedykowany do współpracy z optyką 2,9mm i dł.300mm | szt | 1 |  |  | 8%
19 | Kompletny zestaw płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego do bipolarnej resektoskopii śr.22FR, okrągły, kompatybilny z elementem roboczym z pozycji nr.18, łączenie obu płaszczy w systemie "click", obrotowy, część dystalna pokryta ceramiką oraz posiada na całym obwodzie płaszcza zewnętrznego okrągłą perforację, ciągły przepływ, śr. zewnętrzna 22FR, kodowanie kolorystyczne obu płaszczy w identycznym kolorze, kraniki metalowe i rozbieralne | szt | 1 |  |  | 8%
20 | Elektroda do resektoskopii, bipolarna, pętlowa, wielorazowego użytku, autoklawowalna, zagięta wstecznie pod kątem 12 stopni | szt | 4 |  |  | 8%
21 | Przewód bipolarny do resektoskopii, kompatybilny z oferowanym system oraz współpracujący z diatermią posiadaną przez Zamawiającego, dł. min.3m. | szt | 1 |  |  | 8%
22 | Metalowa tuba do przechowywania i sterylizacji elektrod, 2 częściowa i perforowana | szt | 1 |  |  | 8%
23 | System pozwalający na znieczulenie domaciczne do zabiegu histeroskopii i resektoskopii. System składający się z uchwytu wyposażonego w aktywator igły przez który można podać miejscowo znieczulenie. Marker na uchwycie pozwalający na wzrokową kontrolę czy igła jest w pozycji wysuniętej, czy bezpiecznej. Od strony dystalnej osłona igły zakończona plastikową kulką, dla jak najmniejszej traumatyzacji tkanek. Od strony dystalnej z uchwytu wyprowadzony wężyk (z zamknięciem) do którego można wpiąć preparat znieczulający pacjentkę, dł. 270mm średnica 20G. System igły do podawania leku domacicznie, dedykowane przez producenta oferowanego zestawu i posiadająca pełną dokumentację rejestracyjną i kontroli jakości, potwierdzającą bezpieczne użycie do zabiegów mini-resektoskopii i mini-histeroskopii, 10 szt./op. | op | 1 |  |  | 8%
24 | Kosz perforowany do przechowywania i sterylizacji całego oferowanego systemy resektoskopii, stalowy, z odłączaną pokrywą, pokrywa z zamkiem mocującym oraz rączką do przenoszenia, dno kosza wyposażone w dedykowane uchywty silikonowe do bezpiecznego mocowania wszystkich oferowanych części resektoskopu w tym również optyki, światłowodu oraz narzędzi histeroskopowych, wym.480x245x80mm. | szt | 1 |  |  | 8%
Zestaw toru wizyjnego do zabiegów histero-resektoskopii
25 | Konsola sterująca kamery FULL HD Rozdzielczość 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym, przechwytywanie obrazów przez interfejs USB. selektywne wzbogacanie kolorów, redukcja dymu. Programy tematyczne do 9 rodzajów zabiegów operacyjnych. Konsola kamery wyposażona w wyjścia cyfrowe w rozdzielczości FULL HD, na tylnym panelu min.: - 2 x DVI 1080p; - 2 x HD-SDI 1080i; - 2 gniazda USB - 2 x wyjście do podłączenia zewnętrznej nagrywarki; - 2 x wejście do podłączenia włącznika nożnego do sterowania opcjami kamery; - 1 x wejście do podłączenia kompatybilnego źródła światła do sterowania natężeniem światła za pomocą włącznika nożnego lub przycisków głowicy kamery | szt | 1 |  |  | 8%
26 | Głowica kamery FULL HD wyposażona w zoom optyczny 14.25 – 28 mm pozwalający na powiększanie obrazu bez utraty jakości FULL HD. Rozdzielczość kamery w standardzie FULL HD min. 1920 x 1080p. Wyposażona w przetwornik typu 1/3 CMOS wysokiej rozdzielczości ze skanowaniem progresywnym. Min. 3 x zoom cyfrowy regulowany w min.5 poziomach i min.2 x zoom optyczny; Głowica wyposażona w 3 podświetlane przyciski programowalne z możliwością przypisywania min. funkcji kamery do dowolnego przycisku do sterowania min. następującymi funkcjami: balans bieli, wykonywanie sekwencji zdjęć, wybór opcji menu.; Funkcja aktywacji cyfrowego rejestratora obrazu FULL HD realizowana przez operatora za pomocą przycisku z głowicy kamery, odpowiednimi przyciskami na panelu przednim kamery lub włącznika nożnego; Endocoupler zmontowany na stałe z głowicą kamery ze standardowym połączeniem do optyk różnych producentów, dodatkowo specjalne zabezpieczenie do zablokowania połączenia z optyką za pomocą pierścienia zabezpieczającego przed nieintencjonalnym rozłączeniem podczas zabiegu, realizowanie za pomocą pokrętła blokującego optykę w głowicy. Możliwość mycia i dezynfekcji głowicy kamery oraz jej sterylizacji w systemie STERIS lub STERRAD; Maksymalna waga głowicy 210 gr. Przewód głowicy kamery min.3,5m; | szt | 1 |  |  | 8%
27 | Źródło światła LED, wyposażone w wyświetlacz LCD na panelu przednim sterowania jednostką. Minimalna żywotność źródła światła 30 000 godzin ciągłej pracy. W pełni zautomatyzowana kontrola światła dopasowująca natężenie światła w zależności od warunków operacyjnych. Możliwość przełączenia za pomocą przycisku w tryb czuwania. Uniwersalne gniazdo przyłączeniowe dla światłowodów różnych producentów min. Storz, Olympus, Rudolf,Wolf, Aesculap. Możliwość sterowania natężeniem źródła światła za pomocą przycisków na panelu sterowania w zakresie 0-100% wyświetlanym na ekranie LCD. Temperatura barwowa 5.600K. Automatyczna aktywacja i dezaktywacja przy zainstalowaniu lub odinstalowaniu światłowodu w gnieździe przyłączeniowym. Indeks odwzorowania kolorów na poziomie min.90. Wykorzystanie pełnej przepustowości światłowodów w zakresie 3,5-4,8mm. Możliwość bezpośredniego połączenia źródła światła ze sterownikiem kamery w celu sterowania źródłem światła bezpośrednio przez Operatora ze strefy sterylnej za pomocą przycisków na głowicy kamery | szt | 1 |  |  | 8%
28 | Monitor medyczny wysokiej jakości obrazowania FULL HD, przekątna matrycy min. 27 rozdzielczość min 1920x1080 pikseli, Czas reakcji max. 8ms , Jasność min.350 cd/m2 , Kąt widzenia min.178/178. Obsługuje standardowe analogowe i cyfrowe sygnały wysokiej rozdzielczości z różnych źródeł obrazowania medycznego i parametrów monitora. Posiada funkcje chłodzenie bez wentylatora, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu w sterylnym polu oraz funkcję podświetlenia LED w celu zmniejszenia zużycia energii | szt | 1 |  |  | 8%
29 | Pompa wielofunkcyjna, Jednorolkowa pompa ssąco-płucząca wielofunkcyjna z możliwością pracy w trybach laparoskopia, histeroskopia, artroskopia, urologia. W zestawie transponder (program) zabiegów histeroskopowych. Pompa wyposażona w ekran LCD, dotykowy do sterowania parametrami o przekątnej min.5,7 cala. Wszystkie parametry wyświetlane na ekranie w zależności o wyboru specjalności. Pompa wyposażona w automatyczny system rozpoznawania narzędzia dobierając optymalne nastawy pracy. - Zakres ciśnienia w trybie histeroskopowym 15-150mmHg. - Wartość przepływu w trybie histeroskopowym w zakresie 50-500ml/min. Pompa wyposażona na panelu przednim w gniazdo służące do wytworzenia próżni, podłączenie w systemie luer-lock. Zabezpieczenie przed przekroczeniem zadanego ciśnienia o 10mmHg lub przekroczeniem 150mmHg poprzez sygnał dźwiękowy i natychmiastowe obniżenie ciśnienia poprzez cofnięcie się koła rolkowego. maxymalne zużycie prądu 1,0-0,42A , głośnośc max 49 dB. Menu na ekranie dotykowym w języku polskim. Wszystkie komunikaty w tym alarmy i ostrzeżenia w języku polskim. Możliwość rozbudowy pompy o wagę na treść odessaną oraz o sterownik nożny. Możliwość rozbudowy pompy o ww.programy bez konieczności wzywania serwisu, za pomocą systemu RFID. | szt | 1 |  |  | 8%
30 | Wózek pod aparaturę medyczna, posiadający 4 półki na akcesoria medyczne, 4 podwójne kółka, w tym min. dwa z możliwością blokowania, wysięgnik do podwieszenia monitora w systemie VESA 100 oraz uziemieniem, uchwyt na głowicę kamery, uchwyt na płyn infuzyjny, uchwyt przedni do sterowania wózkiem. Wózek wyposażony w dwie boczne kolumny nośne zapewniające pełny dostępdo aparatury z przodu, po obu bokach z oraz z tyłu. Min.nośnośc każdej pólki 50kg. | szt | 1 |  |  | 8%
31 | Zestaw drenów irygacyjnych do zabiegów histero i resektoskopii, dedykowany do pompy oferowanej w ofercie w zakresie toru wizyjnego i zaprogramowanego w niej programu do wykonywania zabiegów endoginekologicznych, jednorazowego użytku. Dren wyposażony w części mocowanej na pompie we wskaźnik prawidłowego instalowania drenu w pompie, op.10 szt. | op | 3 |  |  | 8%
suma: